| 采购项目名称 | 四川农业大学国产教学专用仪器设备采购项目 | 采购项目编号 | 510201201703102 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 | 2017年5 月23日 |
| 采 购 人 | 四川农业大学 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 | 25 |
| 原公告类型 | 公开招标采购公告 | 原公告发布时间 | 2017年 4月28 日 |
| 更正事项和内容 | 1、原采购公告及招标文件中开标时间投标截止时间；现更正为：“2017年6月14日10:00”； 2、原招标文件中第5包序号32,品目编号：2017-XXYSJF-580，舜宇生物显微镜；现更正为：“生物显微镜”。 3、原招标文件中第4包部分参数更正，详见附件1。 4、原招标文件中第10包序号1 品目编号,2017-XXYSJF-0005便携式PH测定仪（测肉质）、序号38 品目编号2017-XXYSJF-0679 BOD测定仪、 序号41品目编号2017-XXYSJF-690内部液流测定仪、序号42品目编号2017-XXYSJF-691不可见液流测定仪、序号43 品目编号2017-XXYSJF-692气孔计，序号50，品目编号2017-XXYSJF-0846 火焰光度计，以上设备具体参数见更正附件2。 5、原招标文件中第21包做补充说明，详见附件3。 |
| 采购人地址和联系方式 | 地 址：成都市温江区惠民路211号 联系人：郭老师 电 话：028-82690927 |
| 代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号，联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：刘女士，联系电话：028-87050033转2013 |
| 原公告链接 |  |
| 备注 |  |

更正公告

附件1：

## 序号13 品目编号2017-XXYSJF-0068   育雏供暖设备

现补充供暖面积：120㎡

序号 84 品目编号 2017-XXYSJF-1163 UPS 电源现更正参数为：

1.工作条件

常规环境，通风、防火、防腐蚀

2.技术要求及配置

2.1适用于图书馆机房不间断供电2小时以上。

2.2具有良好的防腐蚀、防火、耐磨性强等功能。

2.3技术指标：

| 主机要求 | ★工频在线机带输出隔离变压器 |
| --- | --- |
| 容量 | 10KVA/8000W |
| 输入方式 | 单进单出 |
| 市电输入 |
| 输入相数 | 单相220Vac + G线 |
| 电压范围 | 110Vac-290Vac； |
| 频率范围 | 35~75Hz |
| 电流谐波 | ≤5% |
| 功率因数 | 0.9 |
| 旁路范围 | 220Vac±15 %（可根据客户要求设置） |
| 输 出 |
| 输出电压 | 单相220Vac + G线 |
| 电压范围 | 220Vac±1% |
| 输出频率 | 50±0.01Hz |
| 功率因数 | 0.8 |
| 峰值因数 | 3：1 |
| 动态电压瞬变范围 | ≤5% |
| 瞬变响应恢复时间 | ≤2ms |
| 过载能力 | 125%负载10min保护； 150%负载1min保护；＞150%负载200ms保护（线性负载） |
| 效 率 | 半载≥93.8%、满载≥93.8% |
| 电 池 |
| 额定电压 | 192Vdc |
| 电池节数 | 每组16节 |
| 电池效率 | 满载≥97% |
| 充电电流 | 根据电池容量设置 |
| 环境指标 |
| 噪音 | ≤60db（100%负载），散热风扇采用智能调速 |
| 显示 | 采用中文触摸式大屏幕显示器LED+LCD |
| 通讯 | RS232或RS422、RS485、SNMP网卡（选配） |
| 使用环境 | 环境温度：-10℃~+40℃；环境湿度：0%~98%；贮存温度：-25℃~55℃ |
| 执行标准 | CE, EN/IEC 62040-2，EN/IEC 62040-1-1，YD/T2165-2010，YD/T1095-2008 |
| 其他配置 | 12V120AH蓄电池16只，后备2小时；电池柜内含10平方以上的电池连接线及开关 |

2.1.4  产品符合国家环保标准。

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1 1台（套）

5. 交货地点

四川农业大学(四川省成都市温江区惠民路211号)

6.设备验收：

由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

序号 85 品目编号 2017-XXYSJF-1164 蓄电池更正参数为：

1.工作条件

常规环境，通风、防火、防腐蚀

2.技术要求及配置

2.1 12V120AH蓄电池48只

2.2自放电率极小、自放电损失每月小于2%

2.3安全性能优越，无游离酸，极低的电解液比

★2.4电池设计寿命大于12年。深循环使用寿命长,通过UL、CE等国际、国内权威机构认证并提供证书（需中标后提供复印件加盖厂家公章）。

★2.5 80%放电深度的循环次数大于1200次

2.6室内温度在－40°C～＋50°C时仍能满足照明应急电源满负荷供电要求

2.7蓄电池组采用相互隔离输出方式工作，可多组并联输出，无电池环流

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1 48只

5. 交货地点

四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

序号86 品目编号2017-XXYSJF-1212 UPS 不间断电源更正参数为：

1.工作条件

1.1 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20～90%RH。

1.2 电压：380VAC±10%；220 VAC±10%；50Hz±5%。

1.3 容量:10KVA/8000W

2.技术要求及配置

2.1 主要功能：此仪器设备为大型精密仪器提供持续、稳定、不间断的电源供应

的重要外部设备。

2.2 技术指标：

2.1 输入指标：

2.1.1 输入配线：单相220Vac + G 线。

2.1.2 电压范围： 220V (带平衡负载)。

2.1.3 频率范围：在正常输入条件下为±5%；输入频率超过±5%或在电池供电状

态下,输出频率为额定之±0.1%。

2.1.4 功率因数：>0.95。

2.2 输出指标：

2.2.1：电压范围：AC 220V±10%。

2.2.2 频率范围：市电模式：(46～54)Hz / (56～64)Hz (与输入市电频率同步)；

电池模式：(50×(±0.1%)Hz/60(±0.1%)Hz。

2.2.3 电流峰值比：3：1。

2.2.4 额定功率因数：0.8。

2.3 其他指标：

2.3.1 超载能力：负载≤105%，长期运行；105%≤负载≤125% ≥1min；125%≤

负载≤150% ≥30sec。

2.3.2 效率：≥90%。

2.3.3 电池电压：16 只×12V120AH。

2.4 基本配置：

2.4.1 UPS 不间断电源主机（10KVA） 1台

2.4.2*蓄电池16 只(12V120AH)

2.4.3 UPS 电池柜1 个(含连接线)

2.5、附件： 产品使用说明书（纸质及电子版） 1份， 产品检验合格证书                         1份， 电脑通讯接口连接线 1条

3. 技术支持及服务

3.1由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上，安装调试经用户验收合格之日起，质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

3.3售后服务应在3个工作日内到达现场，24小时服务热线（热线号码见箱体外盖警告标签）。

3.4 所供型号产品，继续提供不短于6年的零配件供应。

3.5、验收：按供应方提供的技术数据、合同数据和标书指标验收。

4. 采购数量

4.1   2套

5. 交货地点

5.1  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

附件2：

## 序号1品目编号 2017-XXYSJF-0005   便携式PH测定仪（测肉质）

1.工作条件

1.1工作温度：5～+40 ℃，电池寿命80 h (10 min自动关机)

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

2.1.1 用于肉质检测

2.2 技术指标：

2.2.1探头类型:NTC

2.2.2量程:5～40℃

2.2.3精度:±0.1℃

2.2.4分辨率:0.1℃

2.2.5探头类型:金属

2.2.6量程: 0～+12 pH

2.2.7精度: ±0.1 pH

2.2.8分辨率: 0.1 H

2.2.9 产品重量:135 g

2.2.10产品体积: 145 x 38 x 167 mm

2.3  配置

2.3.1 无

2.4  耗材

2.4.1 无

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1  4台(套)

5. 交货地点

5.1  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

# 序号38 品目编号2017-XXYSJF-0679 BOD测定仪

1.工作条件

1.1电源：220V

1.2环境湿度： ≤70％

1.3 温度：0 ～60 ℃

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

用于测定各种水样生化需氧量的仪器，生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand， BOD)作为国际上最常用最重要的水质有机污染指标和检测参数之一。本产品具有测量迅速、准确等优点，适用于测定地表水、生活污水、工业废水中的 BOD。

执行标准：HJ/T 86-2002《水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法》。

2.2 技术指标：

2.2.1 测量范围：测量范围: 1mg/L-4000mg/L；

2.2.2重复性： 10％；

2.2.3 —次测样时间：8分钟；

2.2.4进样方式：恒流连续进样；

2.2.5缓冲溶液消耗： 4.5ml/min；

2.2.6所需样品体积： 每测一次约需40ml；

2.2.7使用温度范围： 5℃-35℃；

2.2.8外部尺寸： 560mm×360mm×200mm；

2.2.9重量：20kg。

2.3 配置

2.3.1 主机：1台；

2.3.2电源适配器：1套；

2.3.3 微生物膜：10套。

2.3.4 操作指导说明书：1套；

2.3.5 合格证书。

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1   1 台(套)。

5. 交货地点

5.1    国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)。

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

# 序号41 品目编号2017-XXYSJF-0690内部液流测定仪

1.工作条件

1.1电源：8.4V可充电锂电池。

2.技术要求及配置

2.1主要功能：测量树干瞬时茎流密度，可以长期连续观测树木的液流可连续不间断的读取数据，数据采集具有准确稳、系统性。植物茎流测量有利于研究树木和大气之间的水分交换规律。

2.2 技术指标：

2.2.1可重复使用：双探针，并配有钻孔工具。

2.2.2可恒温加热：采用热消散法。

2.2.3数据稳定：可长期连续监测获取数据。

2.2.4持久耐用：不锈钢探针，采用Teflon涂层。

2.2.5采用高精度T型热电偶直接与数据分析仪连接。

2.2.6大容量SD卡存储：存储容量：2GB。

2.2.7测量参数：瞬时液流密度。

2.2.8通道数量：单通道。

2.2.9显示：320×160液晶显示屏。

2.2.10采样时间间隔：1-99分钟可调。

2.3  配置

2.3.1主机。

2.3.1电池：8.4V可充电锂电池(也可选用太阳能电池供电)。

2.4  耗材

2.4.1 ……

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1  1  台(套)。

5. 交货地点

5.1  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号) 。

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

# 序号42 品目编号2017-XXYSJF-0691不可见液流测定仪

1.工作条件

1.1工作环境： 0至+50℃。

2.技术要求及配置

2.1主要功能：树干茎流监测，树干茎流检测。使用要求：包裹式传感器，需外包防辐射铝箔。

2.2 技术指标：

2.2.1测量范围：0-±250ml/h。

2.2.2适合的茎杆直径：﹥15mm。

2.2.3工作电压：10-30VDC。

2.2.4能耗：30mW。

2.2.5输出信号：4-20ma。

2.3  配置

2.3.1主机尺寸：120×79×37mm。

2.4  耗材

2.4.1 ……

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1    1台(套)。

5. 交货地点

5.1 国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号) 。

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

# 序号43 品目编号2017-XXYSJF-0692气孔计

1.工作条件

1.1工作环境：0～5℃，0～100 % RH（使用干燥剂）。

2.技术要求及配置

2.1主要功能：可对叶片进行离体或非离体测量，可测量叶片的蒸腾速率、气孔导度。轻便可携，带有充电电池，可供野外工作使用。

2.2 技术指标：

2.2.1湿度传感器：湿敏电容，湿度测量范围：0～100%RH（不结露条件）；分辨率：0.1%RH；误差：<±2%（0～80%）、<±4%（80～100%）。

2.2.2空气温度：热敏电阻。测量范围：0～50℃、分辨率：0.1℃；误差：<±0.2℃。

2.2.3叶面温度：热电偶。测量范围：0～50℃；分辨率：0.1℃；误差：<±0.3℃。

2.2.4流量计：转子流量计。测量范围：0～1L/min；分辨率：0.1 L/min；误差：<±2%。

2.2.5显示器：20×2字符LCD。显示功能：可以显示空气温度和湿度，叶片温度，显示叶片的蒸腾速率和气孔导度，显示试验项目名称、日期、时间。

2.2.6存储和传输功能：数据存贮：32KB；可存贮1400次测量结果，可以编辑文件名。

2.2.7计算功能：可以自动计算叶片的蒸腾速率；可以自动计算叶片的气孔导度。

2.2.8数据输出：RS232接口，可将存贮的数据传到PC机上，以便将数据进一步处理。

2.2.9电源：7.2V、7AH可充电电池，带充电器。

2.3  配置

2.3.1主机：1个，带箱子。

2.4  耗材

2.4.1 ……

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1   1 台(套)。

5. 交货地点

5.1  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路36号) 。

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

序号50 2017-XXYSJF-0846   火焰光度计

1.工作条件

1.1正常工作条件:

1）环境温度（10°～35°）C

2）相对湿度≦85%

3）产品应水平放置于无震动的工作台上，避免强光直接照射，周围无强烈的电、磁场干扰，无强气流影响，无影响使用的振动；

4）产品使用现场不应有易燃易爆、腐蚀性气体，并备有灭火设备；

5）电源电压（220±22）V，频率（50±1）Hz，并具有良好的接地；

6）额定功率30W

2.技术要求及配置

2.1主要功能：在农业、肥料、化学制造、临床检测、食品、饮料、矿物萃取、油料工业、石油、化工、土壤分析等领域里测量Na、K、Li、Ca四种元素的含量标准；

2.2 技术指标：

显示方式：双通道LCD液晶显示读数，测量元素键盘可自由选择。

测量元素：钾、钠、锂、钙

曲线标定：拆线法、直线法

测量范围：K：0-15 ug/ml、0-40 ug/ml、0-60 ug/ml、0-100 ug/ml

Na：0-40 ug/ml、0-80 ug/ml、0-120 ug/ml、0-160 ug/ml

Li：0-100 ug/ml

Ga：0-1000 ug/ml

稳定性：  15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%

每分钟测一次，共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15%

重复性：  ≤3%

线性误差：K :≤0.005mmol/L

Na：≤0.03mmol/L

Li：≤0.021mmol/L

Ga：≤0.075mmol/L

检测限：  K :≤0.004mmol/L

Na：≤0.008mmol/L

Li：≤0.015mmol/L

Ga：≤0.050mmol/L

响应时间：<8s

样品吸喷量:<6ml/min

仪器体积：450mm×300mm×250mm

仪器重量：8kg

2.3  配置

（1）具有钾、钠、锂、钙元素浓度直读功能；

（2）具有钾、钠、锂、钙量程键盘切换功能；

（3）采用菜单式键盘操作；

（4）具有相关系数自动计算功能；

（5）具有火焰大小预先选定功能；

（6）具有熄火保护装置，安全；

（7）具有数据直接打印装置；

（8）具有与电脑联机的接口和软件；

2.4  耗材

仪器成套性：

（1）仪器（主机）               1台

（2）空气压缩机                 1台

（3）附件备件                   1台

（3）使用说明书                 1本

（4）附件备件清单               1份

（5）装箱单                     1份

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4. 采购数量

4.1  1  台(套)

5. 交货地点

5.1  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

附件3：

1、9门精品课程课程时长：根据课程及资源建设需要，待招标完成后，再行确定9门精品课程名称，每门课程按2-4学分录制。

2、170门已有网络课程教学资源内容时长：每门课程为2-4学分，课程总时长大约1500-1800小时（最终时长以实际时长为准）

3、现场拍摄具体校区：根据课程实际需求不同，主要在三个校区录制，部分教学资源拍摄时还需到校外拍摄。